伊金霍洛旗2025年

眼镜镜片产品质量监督抽查实施细则

1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数使用骰子法产生。

每批次产品抽取样品4片，其中2片作为检验样品，2片作为备用样品。

2  检验依据

表 1 眼镜镜片产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶焦度 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.1-2005 |
| 2 | 柱镜轴位方向偏差 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.1-2005 |
| 3 | 多焦点镜片的附加顶焦度 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |
| 4 | 光学中心和棱镜度允差 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |
| 5 | 棱镜度基底取向 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |
| 6 | 材料和表面的质量 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |
| 7 | 镜片尺寸 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |
| 8 | 厚度 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.3-2006 |
| 9 | 多焦点镜片的子镜片尺寸 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |
| 10 | 阻燃性 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3  判定规则

3.1  依据标准

QB/T 2506-2017 眼镜镜片 光学树脂镜片

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任 一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明 示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强 制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应 以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强 制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不 参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。